Załącznik nr 9 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż 5 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu” znak sprawy ZP/UŚ/S-H/01/2026

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na rzecz Zamawiającego 5 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu

Opis Przedmiotu Zamówienia

| URZĄDZENIE DO SUCHEGO HYDROMASAŻU opis techniczny | Oferowany produkt spełnia parametr wymagany TAK/NIE | Oferowany produkt prezentuje parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| fabrycznie nowe - rok produkcji nie starszy niż 2025 r. |  |  |
| woda w obiegu zamkniętym, nie wymaga wymiany ani dolewania wody w ramach eksploatacji |  |  |
| chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez przyłącze wężownicy do bieżącej zimnej wody i kanalizacji |  |  |
| Dysze wodne na wózku przesuwającym się góra-dół podczas zabiegu. Wózek sterowany mechanicznie, wyklucza się łóżka, w których we wnętrzu wózka znajduje się elektronika |  |  |
| odliczanie czasu trwania masażu |  |  |
| możliwość indywidualnego programowania rodzaju (min 6 programów technik masażu) i ilości zabiegów, intensywności siły masażu, prędkości pracy dysz, zakresu pracy dysz |  |  |
| dysze masujące – ilość 2-6 mogą pracować jednocześnie lub w strefach |  |  |
| ciśnienie pompy nie mniej niż 6 barów |  |  |
| uchwyt dla pacjentów ułatwiający wstawanie |  |  |
| możliwość programowania na karty chipowe |  |  |
| regulacja czasu trwania zabiegu do 45 minut |  |  |
| regulacja temperatury wody w urządzeniu od 25 do 40°C |  |  |
| możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach (min. 5): - całe ciało - plecy - kończyny dolne - obręcz barkowa - odcinek lędźwiowy |  |  |
| możliwość wykonywania masażu sekcyjnego – wybór miejsca masowania w trakcie zabiegu |  |  |
| możliwość wykonywania masażu punktowego w dowolnym obszarze masowania |  |  |
| możliwość wybrania technik masażu m.in.: równoległy, pulsacyjny, okrężny, przeciwbieżny, punktowy, wyciskający wzdłuż kręgosłupa) |  |  |
| Sterowanie urządzeniem za pomocą zintegrowanego panelu (bez użycia ekranów dotykowych) – np. za pomocą fizycznych przycisków lub technologii soft-touch |  |  |
| Dopuszczalna masa ciała pacjenta – do 200 kg |  |  |
| wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych – max 60 cm |  |  |
| wymiary urządzenia: długość 2120-2350 mm, szerokość 800-1100 mm, wysokość 500-600 mm |  |  |
| Waga urządzenia napełnionego wodą max 500 kg |  |  |
| zasilanie - 230 V 50/60Hz |  |  |
| pobór mocy – maksymalnie 2800 W |  |  |
| certyfikowany produkt medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 |  |  |
| emisja hałasu maksymalnie – 85 dB |  |  |
| Szkolenie teoretyczne i praktyczne (z udziałem pacjenta) z obsługi urządzenia dla koordynatora fizjoterapeutów, lekarzy, kadry technicznej nie mniej niż 5 godzin zegarowych potwierdzone indywidualnym certyfikatem ukończenia szkolenia |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Oprogramowanie urządzenia instalowane na urządzeniu przez Wykonawcę, na warunkach niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza RP licencji, uprawniającej Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania z tego oprogramowania wraz z urządzeniem w szczególności w zakresie: - używania oprogramowania łącznie z urządzeniem, a w tym poprzez zwielokrotnianie w ramach pracy urządzenia, wprowadzania do pamięci urządzenia, ładowania, instalacji, uruchamiania, wyświetlania, testowania, stosowania, przechowywania, - trwałego lub czasowego zwielokrotniania, w całości lub w części wraz z niezbędną dokumentacją, techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego oraz – w zakresie dokumentacji – drukarską, reprograficzną, w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, utrzymania, przebudowy, rozbudowy i likwidacji, - udostępniania w wewnętrznych sieciach komputerowych, w tym łączenia z tymi sieciami; - wprowadzanie do pamięci komputera. Wynagrodzenie za licencję ujęte w cenie urządzenia stanowiące ekonomiczną równowartość jednej licencji na danym urządzeniu. |  |  |
| Oświadczam/y, że:  dysponuję/my kompletem dokumentów dopuszczających zaproponowane urządzenie/a do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2024 poz.1620) oraz innymi obowiązującymi przepisami (Certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG - o ile są stawiane takie wymagania przepisami prawa,  na żądanie Zamawiającego, przedstawię(my) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie powyższych dokumentów. |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „Parametr wymagany TAK/NIE” słowem TAK – w przypadku spełniania warunków zgodnie z treścią opisu w kolumnie ”URZĄDZENIE DO SUCHEGO HYDROMASAŻU opis techniczny”  albo słowem NIE – w przypadku nie spełniania warunków zgodnie z opisem pola zgodnie z treścią opisu w kolumnie ”URZĄDZENIE DO SUCHEGO HYDROMASAŻU opis techniczny”

- W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca zobowiązany jest podać wartość /parametr techniczny urządzenia oferowanego zgodnie z treścią opisu w kolumnie ”URZĄDZENIE DO SUCHEGO HYDROMASAŻU opis techniczny”

- Zapis o treści „NIE” w kolumnie „Parametr wymagany TAK/NIE” jak również niewypełnienie lub zastosowanie innych znaków spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.