## ZADANIE I HYDROTERAPIA
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN GÓRNYCH | • Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn górnych, z możliwością dodania kąpieli perełkowej • Korpus wanny wykonany z głęboko ciągnionego, bezszwowego szkła akrylowego, w kolorze pastelowym niebieskim; umocowany na stabilnej podstawie ze stali szlachetnej • Konstrukcja wanny umożliwia pacjentowi masaż wirowy obu rąk jednocześnie, w pozycji siedzącej • 4 specjalne dysze inżektorowe wbudowane w korpus wanny • Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny • Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho • Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa • Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni • Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz • Pobór mocy ok. 1,0 kW • Wydajność agregatu pompowego min.200 do. 250 l/min • Pojemność wanny max. 50 l • Pojemność wanny nominalna. 40 l • Zasilanie wodne - ciepła woda 1/2” (DN 15) - zimna woda 1/2” (DN 15) • Wymiary urządzenia: maksymalnie 650 x 685 x 1050 mm (dł. x szer. x wys.) • Ciężar pustej wanny ok. 60 kg | szt | 1
2 | WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN DOLNYCH | • Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn dolnych pacjenta znajdującego się w pozycji siedzącej, z możliwością dodania kąpieli perełkowej • Materiał korpusu wanny - głęboko ciągnione, bezszwowe szkło akrylowe w kolorze pastelowym niebieskim, z zewnętrznym wzmocnieniem w postaci specjalnego laminatu, • Dwie oddzielne komory dla zabiegów (jedna komora dla jednej kończyny) • W korpusie wanny wbudowane 6 sztuk specjalnych dysz inżektorowych – po 3 dysze w każdej z komór, osobno na 3 ścianach • Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny • Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho • Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa • Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni • Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz • Pobór mocy 1,0 kW • Wydajność agregatu pompowego ok. 250 l/min • Pojemność wanny max. 90 l • Pojemność wanny nominalna. 80 l • Zasilanie wodne - ciepła woda 3/4” (DN 20) - zimna woda 3/4” (DN 20) • Wymiary urządzenia: maksymalnie 1000 x 800 x 680 mm (dł. x szer. x wys.) • Ciężar pustej wanny do 55 kg | szt. | 1
3 | WANNA DO PODWODNEGO MASAŻU AUTOMATYCZNEGO I KĄPIELI PEREŁKOWEJ W SOLANCE | • Materiał korpusu wanny - głęboko ciągnione bezszwowe szkło akrylowe w kolorze pastelowym niebieskim, wzmocniony na zewnątrz specjalnym szklanym laminatem • W pełni automatyczny masaż dyszami wodnymi z możliwością indywidualnego zaprogramowania • Masaż podwodny automatyczny, w co najmniej 14 strefach w 5 grupach, wykonany łącznie przez min.140 dysze • Płynne przejście do kolejnych sekwencji masażu • Specjalne dysze – płaskie nie wystające poza poziom niecki wanny, zapewniające gładkość powierzchni. • Dysze wodne wbudowane w nieckę wanny w okolicach nóg, bioder, rąk, barków i pleców • Możliwość indywidualnego ustawienia czasu zabiegu, siły masażu, stref masażu oraz sekwencji • Wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przed napełnieniem wanny wodą • System pozwalający na użycie powszechnie stosowanych dodatków do kąpieli rozpuszczalnych w wodzie i nie pieniących się, • Kąpiel perełkowa jako niezależny system dyszy powietrznych, może być wykonana jako oddzielny zabieg lub w połączeniu z masażem dyszami wodnymi • Kąpiel perełkowa realizowana przez minimum 50 dyszy powietrznych, wbudowanych w dno wanny, zintegrowanych z wytłoczką wanny nie wystających poza płaszczyznę niecki wanny, zapewniających gładkość powierzchni. • Wbudowany specjalny kompresor powietrzny do zasilania dyszy powietrznych • Pulpit sterowniczy w pełni elektroniczne urządzenie sterujące, wyposażone w mikroprocesory, z ekranem LCD, sterowaniem sensorowym, z wbudowanymi 10 programami, w tym 5 programów z możliwością programowania indywidualnego, • Funkcja automatycznego płukania wanny czystą wodą po każdym zabiegu • Ergonomiczny kształt niecki z wyprofilowanym siedziskiem, kanałami na nogi, miejscem na ramiona, przetłoczenia dla nóg w kształcie dwóch kanałów, z wbudowanymi w ściankach bocznych dyszami wodnymi umożliwiającymi intensywny masaż każdej nogi z dwóch stron. • Podstawa ze stali chromoniklowej z nóżkami dającymi możliwość dostosowania do nierównej powierzchni • Obudowa wanny (kolor biały) • Uchwyty zamontowane wewnątrz wanny na bocznych ściankach • Pneumatyczna podpórka / skrócenie długości wanny • Bateria prysznicowa do wody słodkiej oraz przyłącza sanitarne • Bateria do napełniania wanny solanką oraz specjalne przyłącza do wody solankowej • Wykonanie wszystkich elementów wanny (niecka wanny, armatura i baterie napełniające, pompa wody, orurowanie) z materiałów odpornych na agresywną wodę mineralną - na solankę • Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): .od 2000 x 800 x 720/790 mm do 2100 x 850 x 720/790 mm • Kształt wanny prostokątny, umożliwiający pełne doleganie wanny do ściany • Wysokość krawędzi wanny max. 720mm – umożliwiająca pacjentowi łatwe wejście i wyjście z wanny • Max. pojemność wanny: ok. 250 l, średnie zużycie wody w czasie jednego zabiegu: ok. 200 l. • Poziom hałasu ok 71dB(A) • Zasilanie sieciowe 230/400V (prąd trójfazowy), częstotliwość sieciowa 50 Hz, pobór mocy do 3,4 kW • Zasilanie wodne: ciepła i zimna woda słodka min. 3/4" • Zasilanie solanką: ciepła i zimna solanka min. 3/4" • Spust wanny o śr. ok. 50mm • Pompa o min. ciśnieniu 5,5 bara, zapewniająca odpowiednią intensywność i siłę automatycznego masażu podwodnego, wykonana z tworzywa sztucznego, z rozdzieleniem elektrogalwanicznym pompy i silnika elektrycznego | szt | 2
4 | WANNA DO CZTEROKOMOROWEJ KĄPIELI ZMIENNOCIEPLNEJ | • Urządzenie o zwartej konstrukcji do wykonywania automatycznie sterowanych kąpieli kończyn dolnych i górnych, strumieniami wody o zmiennej temperaturze. • Podwójna wanna do nóg (dwie oddzielne komory dla zabiegów - jedna komora dla jednej kończyny), wykonana ze szkła akrylowego, głęboko ciągnionego, bez szwów, wzmocnionego specjalnym laminatem z włókien szklanych, • Wanna do nóg całkowicie zamknięta obudową wykonaną z białego poliestru, z bocznymi otworami rewizyjnymi, • Dwie nadbudowane wanny do kończyn górnych z głęboko ciągnionego szkła akrylowego bez szwów, z ukośnie wyrobionymi zaokrągleniami w celu wygodnego wkładania ramion, na obrotowych ramionach, • Kolor niecek wanien do nóg i rąk: pastelowy niebieski, • Centralny zawór termostatu DN 15 do równoczesnego ustawienia temperatury w każdej wannie oraz do ochrony przed oparzeniem, • 4 zawory odpływowe DN 32 • Specjalne dysze natryskowe w każdej z wanien • Bateria prysznica DN 15 z wężem i ręcznym natryskiem, • Rury instalacji wewnętrznej wykonane z miedzi i tworzywa sztucznego, • Sterownik mikroprocesorowy do obsługi i kontroli kąpieli z funkcją pamięci • Funkcja wyboru czasu terapii – wybór ilości cykli (maksymalny czas terapii 99 minut, minimalny czas terapii 10 sekund) • Funkcja wyboru czasu działania ciepłej wody, czasu działania zimnej wody • Automatyczne odłączenie awaryjne przy przekroczeniu maksymalnej temperatury • Wskaźnik czasu działania ciepłej wody, czasu działania zimnej wody oraz ilości cykli - łącznego czasu terapii • Zasilanie sieciowe: 230 V, pobór mocy: max. 100VA, częstotliwość sieciowa: 50 Hz • Przyłącze - ciepła woda: 3/4" • Przyłącze - zimna woda: 3/4" • Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): od 950 x 780 x 950 do 1.000 x 800 x 950 mm • Ciężar : ok. 80 kg | szt. | 1
5 | PODGRZEWACZ DO OKŁADÓW | • Aparat tzw. mokry do podgrzewania gotowych, wielorazowych, opakowanych (np. w folię) okładów cieplnych. • Obudowa z ryflowanej blachy ze stali nierdzewnej • Izolacja wewnętrzna zapewniająca zmniejszenie zużycia energii elektrycznej • Zbiornik z gładkiej blachy ze stali nierdzewnej • Wewnętrzny wspornik do okładów • Regulowany elektronicznie termostat, z wyłącznikiem bezpieczeństwa. • Wyłącznik gł. odporny na wilgoć • Wskaźnik temperatury • Wymiary brzegowe: wys. 450 mm; szer. 450 mm, dł. 1020 mm • Wymiary wew.: wys. 315 mm; szer. 385 mm, dł. 885 mm • Pojemność: ok.104 litrów • Wymagana ilość wody: min.16 litrów • Zasilanie: 230 V; 50 Hz • Pobór mocy: 1,8 kW | szt. | 1
6 | WANNA DO KĄPIELI CZTEROKOMOROWYCH GALWANICZNYCH | Podwójna wanna do nóg ze szkła akrylowego, głęboko ciągnionego, bez szwów, wzmocnionego specjalnym laminatem z włókien szklanych • Dwie nadbudowane wanny do kończyn górnych z głęboko ciągnionego szkła akrylowego bez szwów, z ukośnie wyrobionymi zaokrągleniami w celu wygodnego wkładania ramion • Kolor niecek wanien do nóg i rąk: pastelowy niebieski • Jednostka całkowicie zamknięta z obudową wykonaną z białego poliestru, z bocznymi otworami rewizyjnymi • Wmontowane 4 zawory napełniające DN 15 i centralny zawór termostatu DN 15 do równoczesnego ustawienia temperatury w każdej wannie oraz do ochrony przed oparzeniem • Rury odpływowe i przelewowe DN 25 z tworzywa sztucznego do zamykania zaworów spustowych DN 32 • Dwa obrotowe wsporniki z rur do mocowania wanienek dla kończyn górnych, z wewnętrznym odpływem • Bateria prysznica DN 15 z wężem i ręcznym natryskiem • Rury instalacji wewnętrznej wykonane z miedzi i tworzywa sztucznego • Część obsługowa hermetycznie zamknięta • Sterownik z ekranem LCD, z modułem elektronicznym opartym na mikroprocesorach, wskazuje, umożliwia regulacje i nadzoruje wszystkie parametry i funkcje zabiegu oraz czas terapii, włączenie, lub wyłączenie przed upływem czasu zabiegu; zawiera gotowe programy oraz możliwość indywidualnego programowania i zapamiętywania modyfikacji; posiada sygnalizację optyczną i akustyczną wskazań błędów oraz wyłącznik bezpieczeństwa; sterownik zamontowany jest na ruchomym ramieniu na wannie do nóg; poruszanie się po menu przy pomocy praktycznego pokrętła; Kąpiel częściowa elektryczno-wodna: • sterownik umożliwia wybór rodzaju zabiegu, wybór gotowego programu lub trybu indywidualnego programowania, wybór formy przepływu prądu między elektrodami (m.in. wzdłużny, poprzeczny), wybór polaryzacji, wybór typu prądu: prąd galwaniczny lub 7 rodzajów prądów impulsowych, regulację wartości prądu i zmianę polaryzacji • programy zabiegowe do natychmiastowego użycia, możliwość programowania • wskazanie: czasu terapii, napięcia, wartości prądu, formy prądu, polaryzacji, rodzaju prądu • oddzielne gniazdko umożliwiające korzystanie z dodatkowej, ruchomej elektrody • automatyczna kontrola czynności i bezpieczeństwa przy każdym włączeniu i podczas zabiegu • automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu • powolne obniżanie wartości prądu do "0.00", przy przerwaniu zasilania sieciowego • sygnalizacja optyczna i akustyczna przypadków wyłączenia z powodu zakłóceń • elektroniczna blokada uniemożliwiająca, podczas zabiegu, przypadkową zmianę uprzednio zaprogramowanego przebiegu zabiegu i biegunowości elektrod • 8 elektrod ze stali szlachetnej z możliwością zdejmowania do czyszczenia, w każdej wanience po 2 elektrody Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 900x700x850m do. 1.000 x 800 x 950 mm Max. pojemność wanny ok. 140 l Nominalna pojemność wanny ok. 120 l Zasilanie sieciowe: 230 V; 50 Hz Pobór mocy: max. 300VA Kąpiel wodno-elektryczna: - napięcie wyjściowe max. 24 V - prąd wyjściowy max. 300 mA przy 80 Ohm (przy przepływie prądu między elektrodami) max. 24 mA przy kOhm (przy przepływie prądu przez korpus pacjenta) Zasilanie wodne - ciepła woda - zimna woda 3/4” (DN 20) 3/4” (DN 20) Ciężar pustej wanny ok. 80 kg | szt. | 1
7 | LEŻANKA DREWNIANA DO OKŁADÓW BOROWINOWYCH | Drewniana konstrukcję i wygodny materac. Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji leżącej oraz półsiedzącej. • Długość :od180 cm do. 185 cm • Szerokość:od 60 cm do 68 cm • Wysokość:55 cm, 65 cm lub 75 cm • Kąt nachylenia podgłówka: 0 ° do + 55 ° • Długość podgłówka:ok. 75 cm | szt | 2
RAZEM

## ZADANIE II ELEKTROTERAPIA
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY | • Kompleksowa terapia dróg oddechowych • Zastosowanie naczynia na lek dzięki czemu lek nie ulega zbędnemu podgrzewaniu przez przetwornik • Czujnik poziomu cieczy pośredniej - zabezpieczenie przetwornika • Termoaerozol - podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc. • Programowanie zabiegu inhalacji - możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer • Układ czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu • Przejrzysty panel sterujący • Praca ciągła • Praca bezgłośna • Średnica cząstek (średnia) MMAD:* 1,85 μm • Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100% • Wydajność aerozolu:** 0 ÷ 4 ml / min • Wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l / min • Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml • Częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz • Temperatura termoaerozolu: max. 37°C • Programowanie czasu inhalacji: 1 ÷ 99 min • Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz • Maksymalny pobór mocy: 75 VA • Wymiary (w mm): od 330x230x 115 do 345x240x130 • Ciężar: do 7 kg • Poziom mocy akustycznej: <40 dB(A) | szt | 2
2 | STANOWISKO DO INHALCJI | • Stanowisko do inhalacji pozwalające na optymalna konfiguracje terapii. • Stanowisko - składa się z blatu zabiegowego z obudową wykonaną z płyty MDF i higienicznych przegródek z tworzywa sztucznego . • Konstrukcja wyposażona w gniazda sieciowe, oświetlenie oraz wyciąg powietrza w czasie zabiegu. • Stanowisko inhalacyjne pozwalające na przeprowadzanie zabiegów inhalacyjnych z zachowaniem pełni bezpieczeństwa higienicznego i mikrobiologicznego (wydychany aerozol jest wyprowadzany do wentylacji poprzez zamontowany system wyciągu). • Zasilanie: 230V, 50Hz • Wysokość: 166 cm • Szerokość: 60 cm • Głębokość: 60 cm • Wysokość zamontowania blatu: 84 cm • Odległość pomiędzy blatem a wyciągiem: 65 cm: | szt. | 2
3 | STÓŁ DO MASAŻU 5 SEGMENTOWY Z ELEKTRYCZNĄ ZMIANĄ WYSOKOŚCI LEŻYSKA ( ŁAMANY) | - Stół do masażu 5 segmentowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy (łamany). - Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. - Stół wyposażony jest w pięciosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. - Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu przez siłownik elektrycznych. - Kąt pochylenia zagłówka i części tylnej regulowany za pomocą sprężyn gazowych. - możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego, co pozwala na ustawienie pozycji Pivota. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, Parametry techniczne: Wysokość (regulowana): 45 - 95 cm Długość: 195 cm Szerokość: 68 cm Maksymalne obciążenie: 200 kg Regulacja kąta pochylenia zagłówka: od –80 do +45 stopni Waga: do 55 kg Kolor jasnoszary | szt | 3
4 | KRZESŁO DO MASAŻU PRESTIGE | • Krzesło do masażu wykorzystywane jest do wykonywania masażu pleców, barków oraz szyi. • Dzięki regulowanej wysokości siedziska, a także kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona krzesło można idealnie dopasować do wymogów każdego pacjenta. • Wysokość siedziska krzesła regulowana jest skokowo. • Konstrukcja stelaża wykonana jest z aluminium, co sprawia, że krzesło jest lekkie a zarazem wytrzymałe i stabilne. • Niska waga krzesła umożliwia jego łatwe składanie oraz przenoszenie. • Szerokość: 55 cm • Wysokość: od 110 cm do 120 cm • Głębokość: od 65 cm do 75 cm • Dopuszczalne obciążenie: 150 kg • Waga: 10 kg Kolor jasnoszary | szt. | 1
5 | TABORET DO MASAŻU NA KÓŁKACH | Taboret o chromowanej konstrukcji. chromowany podnóżek, wyyposażony w kółka. Wysokiej jakości materiał skóropodobny siedziska . Kolor jasnoszary DANE TECHNICZNE: • Wysokość: od 60 cm do 78 cm • Podstawa: Ø 62 • Tapicerka: Ø 34 • Kolor jasnoszary | szt. | 3
6 | KSZTAŁTKI | • Wałki, wymiary (śr./ dł.):
6a |  | 8x20 cm | szt. | 3
6b |  | 15x30 cm | szt. | 3
6c |  | 25x60 cm | szt. | 3
Półwałki , wymiary (dł./szer./wys.):
6d |  | 60x15x10 | szt. | 3
6e |  | 60x30x15 | szt. | 3
· Kliny, wymiary (dł./szer./wys.):
6f |  | 20x25x10 | szt. | 3
6g |  | 40x50x20 | szt. | 3
7 | APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ, TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ ( VACO) ORAZ TERAPII SKOJARZONEJ | • Aparat przeznaczony do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii podciśnieniem i terapii skojarzonej • Zintegrowany z funkcjonalnym wózkiem z dwoma półkami zamykanymi oraz ze szklaną półką na przewody i głowice do elektroterapii • Kolorowy, dotykowy monitor o wielkości min. 12’’ • Możliwość konfiguracji ekranu startowego • Programy według działania •Programy według listy Elektroterapia • w pełni dwa niezależne kanały z możliwością pracy alternatywnej, równoczesnej lub samodzielnej • minimum 100 zdefiniowanych programów z możliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu • dwukanałowy system elektrostymulacji pozwalający na prowadzenie zabiegów równoległych lub naprzemiennych • pełen przekrój prądów • możliwość łączenia programów z ultradźwiękami, terapia skojarzona • możliwość współpracy z Vaco, terapia skojarzona • parametry ustawiane indywidualnie, możliwość stosowania obwodu CC i CV • podstawa prądu galwanicznego 0%, 20%, 50% • zmiana polaryzacji manualna / automatyczna • trening pulsacyjny możliwość regulacji wszystkich parametrów • możliwość indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu i zapisanie na karcie SD 1GB • 120 miejsc wolnych + 120 na programy ulubione • programy do stymulacji mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydolności • wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu anatomicznego ciała Ultradźwięki • jedna głowica o wielkości 5 cm² z opatentowanym systemem typu „SonoSwing” lub równoważnym, do jednoczesnego i procentowego dawkowania częstotliwości zabiegowych z zakresu 0.8 MHz i 2,4 MHz (możliwość ustalania głębokości wnikania ultradźwięków co 10%) • 9 programów zdefiniowanych, 1 program wolny • maksymalna moc wyjściowa 3W/cm² (do głowicy 5 cm²) • sprzężenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie / zmiana koloru Terapia Podciśnieniowa • Moduł Vaco umieszczony w wózku • Praca ciągła i impulsowa • Podciśnienie 1 do 60 kPa • Elektrody 4 szt. śr. 9cm i 4szt. śr. 6cm z podkładami Terapia skojarzona • elektroterapia i ultradźwięki • elektroterapia i podciśnienie Wymiary • Aparat ok. szer.350 x gł. 220 x wys. 300mm • Aparat z wózkiem jezdnym ok. szer.600 x gł. 550 x wys. 1390 mm | szt. | 2
8 | LASER BIOSTYMULACYJNY ZE SKANEREM | • jednostki chorobowe wybierane wg nazwy • 20 programów użytkownika • 8 programów z częst. Nogiera • 30 programów z częst. Volla • 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących • w zestawie aplikator skanujący R+IR 50/400mW na statywie z półką na sterownik 50 programów dla sondy IR i R 20 programów użytkownika - trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta - regulacja wysokości ramienia do 40 cm - regulacja położenia głowicy w dwóch osiach - automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego • Tryby pracy: programowy/manualny • Duży, czytelny wyświetlacz • Obsługa w trybie graficznym • Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu • Edycja nazw programów użytkownika • Liczniki czasu pracy sond laserowych • Stabilizacja i regulacja mocy sond • Dwa uniwersalne gniazda sond • Regulacja mocy: 25-100% • Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa • Zakres częstotliwości: 1-5000Hz • Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us • Ilość programów zabiegowych: 50 • Ilość sekwencji zabiegowych: 10 • Ilość sekwencji skanera: 25 • Lokacje pamięci dla prog. uż.: 20 • Zegar zabiegowy - max 99:59 min, krok 1s • Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W Menu w języku polskim Regulacja Kontrastu ekranu Sygnały dźwiękowe Instrukcja obsługi w języku polskim Certyfikat CE | szt. | 1
9 | LAMPA TYPU SOLLUX Z FILTREM WODNYM | • Lampa terapeutyczna z filtrem wodnym • Emisja: promieniowanie podczerwone (IR - A bez promieniowania UV.) • Filtr wodny absorbujący ze światła podczerwonego, częstotliwości 0,94; 1,18 • 1,38 mikrometra • Pobór mocy: 775 W • Pole naświetlania: do 25 cm przekroju przy odległości 32 cm • Wymiary maksymalne: 28 x 27 x 28 cm • Wielkość promieniowania: E = 225 W / cm2 • Lampa wyposażona w statyw jezdny • Dodatkowo w wyposażeniu lampy: - elektroniczny programator czasu zabiegu, - pręt dystansowy do utrzymania bezpiecznego dostępu - 30 cm; | szt. | 1
10 | APARAT DO KRIOTERAPII NA AZOT | • Czynnik chłodniczy: ciekły azot (LN2) • Pojemność zbiornika 31,5 litra • Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy) • Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 • Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: od 0,064 do 0,128 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu • Liczba zabiegów z jednego zbiornika ciekłego azotu: 50-86 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min + 30 sekundowy rozruch) • Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku • Zasilanie: 230 V +/- 10 % • Częstotliwość: 50 Hz • Pobór mocy: 500 W • Klasa ochronności: I • Poziom zakłóceń: N • Typ ochrony: B WYMIARY urządzenia: - wysokość (wymiar ze sztywnym króćcem montażowym węża zabiegowego) – ok. 103 cm - szerokość (wymiar podstawa z kółkami) – ok. 53 cm - długość (wymiar podstawa z kółkami) – ok. 60 cm MASA URZĄDZENIA: - waga całkowita urządzenia netto (bez azotu) – ok. 38 kg - waga całkowita urządzenia brutto (z azotem) – ok. 62 kg | szt. | 1
10a | BUTLA NA AZOT | Pojemność: od 30 L do 31,5 L. | szt. | 3
11 | APARAT DO KRIOTERAPII Z NADMUCHEM ZIMNEGO POWIETRZA | • Zimno wytwarzane w układzie chłodniczym • Możliwość prowadzenia zabiegów bez stosowania butli z gazem • Osiągana temperatura zabiegowa poniżej –30 stopni C • Wąż zabiegowy zbrojony o długości 180 cm • Dmuchawa zabiegowa wyposażona w silnik bezszczotkowy • Wymienne dysze o różnej średnicy – 3 sztuki (średnica 5,10,15mm) • Końcówka zabiegowa z wyjściem prostym i dodatkowym aplikatorem kątowym • Regulacja siły nadmuchu zimnego powietrza - skala 9 stopniowa • Kółka jezdne • Szklana półka • min. 6 programów fabrycznych • Możliwość zapamiętania min. 3 programów • Oprogramowanie testowe diagnozujące pracę aparatu informujące o konieczności dokonania czynności serwisowych • Wyświetlacz LCD, ekran dotykowy • Zasilanie 230V , 50Hz • Pobór mocy max. 1,5 kW • Wymiary:od wys. 645 mm, szer. 390 mm, gł.680 mm do wys 650 mm,szer. 400 mm, gł. 685 • Waga: do 65 kg | szt. | 1
12 | APARAT DO MAGNETOTERAPII DWUKANAŁOWY Z CEWKAMI 60 I 35 WRAZ Z LEŻANKĄ I PÓŁKĄ POD APARAT | • Dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne generujące różne pola w tym samym czasie, • Typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, • Tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej, • Emisja ciągła i modulowana, • Duża indukcja pola magnetycznego, • Szeroki zakres częstotliwości, • Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników, • Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy, • Minimum 40 jednostek chorobowych, • Minim 70 programów zabiegowych, • Minimum 40 programów do ustawienia dla użytkownika, • Tryby pracy: programowy/manualny, • Wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa, • Wybór jednostek chorobowych po nazwie, • Zegar zabiegowy, • Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów, • Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu • Maksymalna indukcja: 10mT/100Gs • Parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8s • Zakres częstotliwości: 2-60Hz • Zegar zabiegowy: 1-30min • Zasilanie: 230V, 50Hz, 580W • Wymiary sterownika: ok. 35x45x13,5cm • Aplikatory szpulowe wysokoprądowe o średnicy 35 i 60 cm oraz leżanka do aplikatora 60cm wraz z półką pod aprat | szt. | 1
RAZEM

## ZADANIE III KINEZYTERAPIA
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | MATERAC 1- CZĘŚCIOWY | • Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokrycie wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym, wymiary 195 x 85 x 5 cm | szt. | 4
2 | MATERAC 3- CZĘŚCIOWY | • Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokrycie wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym, wymiary 195 x 85 x 5 cm | szt. | 2
3 | DRABINKA REHABILITACYJNA Z OKUCIAMI | • Wykonanie: drewno bukowe. • Dołączony zestaw montażowy. • W zestawie montażowym: • 8 szt. x śruby, • 4 szt. x uchwyty do mocowania. • Wymiary 250cm x90 cm. | szt | 1
4 | LUSTRO KOREKCYJNE ZE SKRZYDŁAMI BOCZNYMI | Lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi (0,70-0,70-0,70) x 1,60 m Wysokość całkowita: .190 cm Szerokość całkowita:. 75 cm Wysokość tafli: 160 cm Szerokość tafli: 70 cm Oczko siatki: 20x17 cm Wysokość skrzydła: 188 cm Szerokość skrzydła: 75 cm Wysokość tafli skrzydła: 160 cm Szerokość tafli skrzydła: 70 cm | szt. | 1
5 | STÓŁ DO PIONIZACJI Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ W POZIOMIE I PIONIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM | Stół do pionizacji z możliwością regulacji kąta nachylenia i wysokości • wyposażony w jednolite leże z podestem (podnóżkiem) pod stopy pacjenta • wyposażony w 3 pasy stabilizujące na klatkę piersiową, biodra, nogi • na szynach zamontowane są drewniane uchwyty, dzięki którym pacjent ma dodatkowe zabezpieczenia. • stół posiada 4 koła jezdne z hamulcem, które pozwalają na swobodne i bezpieczne przemieszczanie z miejsca na miejsce Wyposażenie standardowe: • regulacja wysokości 50 - 90 cm za pomocą pilota ręcznego • pionizacja od 0 do 90 stopni odbywa się elektrycznie za pomocą pilota ręcznego • 3 pasy do stabilizacji pacjenta ( klatka piersiowa, miednica/biodra i na kończyny dolne) • 4 skrętne kółka z hamulcem • szerokość tapicerki 70 cm • szerokość konstrukcji 85 cm • długość 195 cm | szt. | 1
6 | PUR - PRZYŁÓŻKOWE URZĄDZENIE REHABILITACYJNE | Kółka jezdne pozwalające na przemieszczenie PUR-a bez konieczności przewożenia pacjenta na salę rehabilitacyjną. • Szerokość - 45/70 cm • Wysokość – 200 cm • Szerokość poprzeczna – 235 cm • Maksymalne obciążenie – 160 kg • Waga do 37 kg | szt. | 1
7 | STÓŁ REHABILITACYJNY 2- CZĘŚCIOWY Z RĘCZNĄ ZMIANĄ WYSOKOŚCI LEŻYSKA – 1 SZTUKA | • Przeznaczony do ćwiczeń i zawieszeń w kabinie UGUL • Dwusegmentowy z korbową zmianą wysokości w zakresie 550-950 mm. • Regulowany zagłówek od - 60 do +35 stopni. • Uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. • Wymiary leżyska 1950 x 680 mm. • Masa: do 60kg. • Kolor jasnoszary | szt. | 1
8 | BIEŻNIA | Całkowita liczba kilometrów przez aplikację, Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami) w zależności od potrzeb Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna lub równoważnym, 5kHz, zintegrowany Pamięć osób przez aplikację Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii Pomiar tętna, czujniki tętna w uchwytach, pas na klatkę piersiową Programy sterowania nachyleniem przez aplikację Programy sterowania prędkością przez aplikację Programy sterowania tętnem przez aplikację Sterowanie ręczne (count-up / count-down) Stopień nachylenia: Wybór kąta nachylenia quick key Wybór prędkości quick key Wyświetlacz 3 funkcje Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia LED + tablet lub smartfon Złącze PC Bluetooth Dane techniczne Klasa DIN EN DIN EN 957-1/6, klasa HB Maks. obciążenie wagowe 135 kg Odstęp między podłożem a bieżnikiem ok. 18 cm Prędkość min. / maks. km / h 0,8-20 (0,1 km/h - kroki) Regulacja stopnia nachylenia (w %) 0 - 15, sterowany silnikiem Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) 3,7 / 5 Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) 2,0 / 2,75 Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) od 142 / 51 do 150/51 Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) od 180 / 84 / 137 do 190/90/140 Wyposażenie Klucz bezpieczeństwa Kolor: srebrny lub czarny Kółka transportowe System EASY ROLLER Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca System amortyzacji 8 SUSPENSION RUBBER (25mm) lub równoważny Wyrównanie wysokości Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz Klawiatura | szt. | 1
9 | ROWER TRENINGOWY | Kierownica U-kształtna Kółka transportowe i wyrównanie wysokości Samonastawne pedały z paskami Siodełko: wygodne siodełko fitnessowe Szybka regulacja wysokości siedziska Uchwyt do tabletów, smartfonów itp. Uchwyt na butelkę Dostępne programy treningowe z profilami: 6 profili i jeden dowolnie konfigurowalny profil na każdego użytkownika Cele treningowe (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystans oraz kalorie/kilodżule Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) Trening sterowany tętnem . Program treningowy dostosowuje opór hamowania do wartości tętna Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) Wskaźnik osobistych stref tętna. W trakcie treningu wyświetlana aktualna strefa spośród pięciu stref tętna, Wyświetlane wartości podczas treningu. Wskazanie średnich wartości. Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe: czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii dostępne moduły treningowe Trening ręczny (MANU) Zależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera jeden z dwóch stopni hamowania („biegi”) menu nawigacja i ustawienia użytkownika Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników: zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy Dostępne języki w menu min.:POL/DE/EN Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników 4 użytkowników + gość Obsługa urządzenia - zintegrowane menu do regulacji i sprawdzania danych użytkownika i treningu obudowa, wyswietlacz, sterowanie, pomiar pulsu Obudowa ok. 175 x 200 mm Pomiar tętna. Regulacja kąta nachylenia, optymalna widoczność niezależnie od wzrostu Wyświetlacz LC 117 x 86 mm jakość napędu i systemu hamowania: współczynnik jakości nacisku na pedał: 6,2 Koło zamachowe 8 kg Przełożenie 1:8 System hamowania motorischangesteuerterMagnetbügel lub równoważny. System napędowy Pas z żebrowaniem wzdłużnym lub równoważny. Zakres obciążenia 15 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyświetlaczu Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps lub równważne) Dane techniczne Klasa urządzenia wg DIN EN 957 Klasa HB Maks. obciążenie wagowe 130 kg Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.) 105/60/136 Zasilanie elektryczne: zasilanie sieciowe (230 V) | szt. | 2
10 | TAŚMA REHABILITACYJNA 1,5 M | Taśmy rehabilitacyjne do wzmacniania, rozciągania i budowania mięśni Proste w obsłudze, mocne i wytrzymałe na rozciąganie. Wytrzymałość taśm: słaba / kolor żółty średnia / kolor czerwony mocna / kolor zielony extra mocna/kolor niebieski
|  | słaba / kolor żółty | szt. | 1
|  | średnia / kolor czerwony | szt. | 1
|  | mocna /klor zielony | szt. | 1
|  | extra mocna/kolor niebieski | szt. | 1
11 | PIŁKA REHABILITACYJNA | Piłka gimnastyczna: Materiał - guma
|  | · 45 cm kolor żółty | szt. | 1
|  | · 55 cm kolor czerwony | szt. | 1
|  | · 65 cm kolor zielony | szt. | 1
|  | · 75 cm kolor niebieski | szt. | 1
12 | TRENER RÓWNOWAGI | Stosowane w ćwiczeniach kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi. Materiał: guma. • Trener równowagi: mniejsza elastyczność – mniejszy stopień trudności • Kolor zielony Wymiary: 35cm x20cm x4 cm | szt. | 1
13 | DYSK KOREKCYJNY | Średnica ok. 33 cm. Materiał: guma. | szt. | 1
14 | HANTLA WINYLOWA | Materiał: winyl.
|  | 0,5 kg | szt. | 2
|  | 1,0 kg | szt. | 2
|  | 1,5 kg | szt. | 2
15 | TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH Z OPOREM | • Blat wykonany ze sklejki • Drobne przyrządy z litego drewna • Całość zamontowana na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo • Regulacja wysokości • Stopki z olejoodpornej gumy • Tablica wyposażona w 4 obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu Wymiary: • szerokość – 73 cm • wysokość - 55-63 cm • długość – 53 cm • waga do 13 kg | szt. | 1
16 | KOZETKA LEKARSKA | Stoły wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie - płyta wiórowa obita pianką poliuretanową i obszyta materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Dodatkowo wyposażyliśmy na stałe każdy stół rehabilitacyjny w wieszak na prześcieradło jednorazowe. Kozetka przeznaczona do wykonywania zabiegów medycznych; kolor tapicerki – szary. Całkowita szerokość od 500 mm do 550 mm Całkowita długość od 1870 do 1880 mm Całkowita wysokość, od.510 mm do 530 mm Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° Masa stołu od 25 do 28kg Dopuszczalne obciążenia do 180 kg. | szt. | 8
RAZEM

## ZADANIE IV MEDYCZNA
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | KONCENTRATOR TLENU | • Kompaktowa obudowa (w formie walizki) • Niskie zużycie energii elektrycznej • Przepływ tlenu płynnie regulowany 0-6l/min, elektroniczny przepływomierz • Komputerowy system samodiagnozujący, zwyświetlacz LCD • Pełna diagnoza za pośrednictwem wbudowanego portu USB. • Klasyfikacja MDD: II A • Napięcie: 230 V 50 HZ • Poziom hałasu: do 36 dB • Zużycie energi: do 355 W • Alarmy: Temperatury, zasilania, przepływu tlenu • Waga: od 18 kg do 20 kg • Wymiary: od.535/203/520 mm do 510/200/500 • Temperatura pracy: +5 d0 +40 stopni Celsjusza • Przepływ: od 0,1 do 6 litrów na minutę Zestaw powinien zawierać: • koncentrator tlenu • nawilżacz • komplet łączników • przedłużacz tlenowy • kaniule donosowe • od 4 do 5 zapasowych filtrów • instrukcję obsługi w języku polskim | szt. | 1
2 | DEFIBRYLATOR | • Defibrylator dwufazowy • Dokładna analiza EKG i wykrywanie ruchów pacjenta • Detekcja kardiostymulatora • Funkcja autotestu • Komunikaty w języku polskim • Dwufazowy asynchroniczny impuls defibrylacyjny • Tryb automatyczny (AED) • Dokładna analiza EKG • Wykrywanie ruchów pacjenta • Detekcja kardiostymulatora • Funkcja autotestu • Spełnienie norm AHA/ERC • Żywotność baterii min. 5 lat • Komendy głosowe w języku polskim | szt. | 1
3 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI | • Zapis 3-kanałowy, 24, 48 godzinny. • Detekcja pików rozrusznika serca. • Zapis danych na karcie. • Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia. • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego. • Możliwość transmisji EKG on-line . • Ocena jakości przygotowania pacjenta. • Rejestracja zdarzeń pacjenta - przycisk EVENT. • Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG. • Zasilanie 2 baterie 1,5V (AA) lub akumulatory. • Wymiary: od 110x75x25 mm do 130 x 96 x 30 mm. Wyposażenie ma zawierać: • Torbę na rejestrator. • Kabel EKG. • Elektrody jednorazowe - 30 szt. • Baterie - 2 szt. | szt. | 1
4 | SSAK ELEKTRYCZNY | zasilanie – 230V/50 Hz; • podciśnienie – 80 kPa; • przepływ ograniczony filtrem – 40L/min; • masa – od 3,5 kg do 4,00 kg; • normy – EN 60601-1; ISO 10079-1; Wyposażenie ma zawierać: • butlę z poliwęglanu 1 L z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem; • regulator i wskaźnik podciśnienia; • dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów; . | szt. | 1
5 | WAGA ELEKTRONICZNA | • Waga osobowa (dwuzakresowa) . • Wzrostomierz - zakres do 2 m. • Miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. • Zasilanie: napięciem sieciowym lub akumulatorowym. • Funkcje: - funkcja autozero - podświetlany wyświetlacz LCD - filtr medianowy - możliwość czasowego wyłączania wagi - pamięć ostatniego wyniku - ustawianie prędkości transmisji • Parametry techniczne: Zakres ważenia 60/150 kg Dokładność 20/50 g Zakres tary 150 kg Wyświetlacz LCD Zasilanie 230V AC, 50Hz Temperatura pracy 0° - +40 °C | szt. | 1
6 | CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY | • Tarcza pomiarowa o dużej średnicy (6 cali), kolor biały • Model na biurko z uchwytem • Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg • Mankiet jest przechowywany za tarczą pomiarową • Zakres pomiaru 0-300mmHg • Dostarczany z mankietem standardowym na rzep dla dorosłych (obwód ramienia poniżej 34 cm), gruszka bez lateksu i spiralne przewody ciśnieniowe. • Ciśnieniomierz aneroidowy • Mankiet dwuprzewodowy | szt. | 3
7 | NEBULIZATOR | Tryb pracy: praca ciągła, • inhalacja i irygacja nosa w jednym ( wydajność nebulizatora: (Na Cl) 0,55ml/min), • wydajność nebulizatora w trybie irygacji: (Na Cl) 5,58ml/min, • rozmiar cząsteczek: (Na Cl) 2,83ym 75% < 5ym, • rozmiar cząsteczek w trybie irygacji: (Na Cl) 58,8µm 94% > 10µm, • pojemność zbiornika na lek: od 10 ml do12ml, • maksymalne ciśnienie: do 2,5 bar, • wymiary: od 260x250x95mm do 280x270x107mm, • zasilanie elektryczne: 230V~/50Hz/150VA, • długość kabla sieciowego: min.1,45 m, • waga od. 1500g do 1600g Zestaw musi zawierać: • kompresor, • kabel sieciowy, • maskę inhalacyjną dla dorosłych, • maskę inhalacyjną dziecięcą, • końcówkę do nosa, • ustnik z zaworem, • przewód powietrza. | szt. | 1
8 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY | • Bezkontaktowy pomiar temperatury za pomocą podczerwieni, . • Funkcja termometru pokojowego (tryb czuwania). • Funkcja skanowania temperatury powierzchni w szerokim zakresie od 0 do 100 °C. • Świetlny wskaźnik prawidłowej odległości w oparciu o oświetlenie punktu pomiarowego (tylko w trybie pomiaru na czole). • Podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt temperatury w ciemności (istotne np. podczas snu dziecka). • Dźwiękowy alarm gorączkowy (37,8 - 42,0 °C). • Pamięć ostatnich pomiarów min. 6. • Odczyt w jednostkach °C lub °F (ustawienie). • Wskaźnik niskiego stanu baterii. | szt. | 2
9 | KARDIOMONITOR | • kardiomonitor z wbudowana drukarką termiczną, • 12,1"kolorowym wyświetlaczem, • w konfiguracji EKG, tętno, częstość oddechów, wysycenie krwi tlenem, puls, • nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi, temperatura. • menu oraz instrukcja w języku polskim • przycisk przełączania ekranu • ekran dużych cyfr oraz 7 EKG, • 480 godzin zapisu, • 24 godziny zapisu krzywej EKG, • alarmy wizualne i dźwiękowe, z możliwością dostosowania granic alarmów, • analiza AR/ST | szt. | 1
10 | KOZETKA LEKARSKA | • Wysokoodporna tapicerka winylowa • Podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo • Wysokość stołu od 52 do 62 cm. • Regulacja ręczna zagłówka, możliwość ułożenia w pozycji leżącej oraz półleżącej. • Długości od 180 do 185 cm. | szt. | 1
11 | WÓZEK POD APARAT EKG | Wózek jezdny pod aparat ekg z wysięgnikiem na kabel pacjenta. Koła gumowe z hamulcem, dolna półka na elektrody klipsowe. Półka pod aparat EKG z rączką ułatwiającą przesuwanie wózka.wysięgnik na kabel pacjenta 2 półki na urządzenia medyczne oraz dodatkowa półka na elektrody i żel EKG. kolor biały Waga od 8 kg do 11 kg Wymiary: wys. od 70 do 90 cm, półka: .30 cm x 23 cm | szt. | 1
12 | WÓZEK INWALIDZKI | • Wózek inwalidzki składany, • Szerokość siedziska od 56 cm do 65 cm • Maksymalna wysokość 96 cm, • Szerokość od 76 cm do 86 cm długość 108 cm, • Głębokość siedziska 45cm, • Oparcie ok.42 cm x 56 cm, • Tylne koła pneumatyczne o średnicy od 60 cm – do 65 cm, • Waga do 23kg, • Nośność do 125 kg, • Blokada kół, • Podpory przeciwwywrotne, • Kieszeń na dokumenty, • Podłokietniki i podnóżki składane i demontowane, • Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości, • Części tapicerowane mocowane na rzepy i demontowane. | szt. | 2
13 | APARAT EKG | • klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi • możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku • baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań • automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta • wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej • ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu • możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz - filtr dolnoprzepustowy (v.07.225): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz - filtr autoadaptacyjny (v.07.225) • detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału • prezentacja na wyświetlaczu do 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci • rejestracja do 12 standardowych odprowadzeń EKG • wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | szt. | 1
14 | STOLIK ZABIEGOWY Z SZUFLADĄ | • Metalowy szkielet lakierowany proszkowo • Dwie wyjmowane, nierdzewne tace • Wysuwana szuflada • Długość :od 70cm do 75 cm • Szerokość: od 40cm do 45,0 cm • Wysokość: od 70 cm 80,0 cm | szt. | 1
15 | KOZETKA DREWNIANA DO EKG | • Długość: od 190 do 200 cm • Szerokość: od 60 do 70 cm • Wysokość: od 70 do 76 cm • Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° • Dopuszczalne obciążenie: do 240 kg • Waga: do 35 kg • Kolor szary | szt. | 1
16 | ŁÓŻKO SZPITALNE ANTYSTATYCZNE | Całkowita długość: od 2000 mm do 2200 mm Całkowita szerokość od 900 mm do 950 mm Wysokość leża: od 470 mm do 500 mm Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców: 70° Dwusegmentowe z materacem Barierki boczne Koła z blokadą jezdną szczyty łóżka chromowane szybkoodejmowane w przypadku reanimacji pacjenta ( bez użycia narzędzi), wypełnione płytą laminowaną | szt. | 1
17 | STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI | • Całkowita szerokość: od 80 do 89 cm • Całkowita długość: do 80 cm • Długość podstawy: od 60 do 71cm • Całkowita wysokość: do 83 cm • Dopuszczalne obciążenie: 120 kg • Kolor jasny szary | szt. | 1
18 | SZAFA NA LEKI | Szafa medyczna - dwa skrzydła drzwi uchylnych,oszklonych, materiał: blacha o gr.do 1mm, przeszklenie drzwi - szyba hartowana, 4 półki wykonanae ze szkła hartowanego - max. udźwig do 25 kg, dzrwi zamykane zamkiem ryglującym. Wysokość: 1800 mm, szerokość od 800. do 900 mm, głębokość od 390 do 420 mm. Kolor biały | szt. | 1
19 | STANOWISKO DO REHABILITACJI | Bieżnia z systemem komputerowym do prowadzenia prób wysiłkowych • wbudowany moduł EKG • system kontroli nachylenia (inklinometr) zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża • Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy • Wbudowana baza danych protokołów • Baza danych pacjentów • Możliwość wydruku 12 kanałowego EKG, zespołów uśrednionych, oraz dodawania istotnych fragmentów EKG do raportu końcowego z poziomu okna służącego do przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie • Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. • Tabelaryczna prezentacja parametrów badania. Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia • Archiwizacja danych na dysku twardym komputera • Sterowanie bieżnią automatyczne, ręczne • Możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster lub równowaznżny. • Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h • Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% • Długość użytkowa taśmy: od 1500 mm do 1600 mm, szerokość 500 mm • Próbkowanie 4000 Hz • Rozdzielczość próbkowania 16 bitów • współpraca z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST lub rownoważnym oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej • automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST • archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania • automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty • automatyczna analiza arytmii • prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku, • monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie, Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżnią oraz z cykloergometrmi • Różnorodne programy treningu sterowane obciążeniem lub częstością rytmu • Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne • Projektowanie indywidualnych programów treningu w trybie graficznym • Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi • Baza danych pacjentów oraz ich badań • Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG • Prowadzenia treningów grupowych • Przegląd raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów • Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi • Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu • Funkcja wydruku zapisu EKG • Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego • Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD 23”, drukarką laserową i myszką • Instrukcja w języku polskim Wielostanowiskowa rehabilitacja kardiologiczna • 5 rowerów rehabilitacyjnych - cykloergometrów, wbudowany moduł EKG • Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego • Zakres obciążenia: 25 - 400 W • Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów • Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV • Przesuw 25/50/100 mm/ • Zakres pomiaru HR 15-240 bpm • Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz • Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA • Maksymalna waga pacjenta 150 kg • Sterowanie z wykorzystaniem komputera | szt. | 1
RAZEM

## ZADANIE V UDZĄDZ. DO MASAŻU
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | URZĄDZENIE DO SUCHEGO MASAŻU WODNEGO | • Urządzenie do suchego masażu wodnego, w którym pacjent jest oddzielony od masującej go wody specjalną izolującą membraną. • Masaż wieloma wbudowanymi dyszami, oddziałującymi na organizm w sposób właściwy dla podwodnych automatycznych natrysków biczowych, • System ciśnieniowych dyszy natryskowych, ukrytych pod membraną, zasilany poprzez elektronicznie sterowany system rozdzielczy wodnych. • Automatyczny przebieg zbiegu - wg gotowych programów lub wg indywidualnych ustawień użytkownika. • Dowolne konfigurowanie przebiegu zabiegu – zmiana stref masażu kolejno następujących po sobie. • Strefy masażu: całkowity, na plecy lub obejmujący część górną pleców, część dolną pleców, biodra/uda, biodra/kończyny dolne, masaż miejscowy - w obszarze ok.15 cm i masaż punktowy. • Prosta obsługa i łatwość wykonania masażu - prowadzenie zabiegu w każdej chwili bez konieczności specjalnego przygotowania pacjenta. • Duża powierzchnia leżenia i niska wysokość powierzchni leżenia ułatwiająca zajęcie miejsca na leżance • Powierzchnia leżenia - membrana gumowa • Regulacja temperatury wody poprzez w wbudowane systemy podgrzewania lub chłodzenia. • Sterowanie urządzeniem za pomocą sterownika z ekranem dotykowym. • Wnętrze wanienki wypełnione wodą • Dysze systemu wodnego wbudowane na stałe, system dyszowy bez ruchomych elementów (system bez ruchomego wózka z dyszami) • regulacja zakresu działania wg wzrostu pacjenta ( trzy zakresy) • regulacja ciśnienia masażu • regulacja czasu zabiegu • regulacja temperatury zabiegu (system podgrzewania lub chłodzenia) • wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 2130 x 1050 x 625 mm • zasilanie elektryczne 230 V, N, PE; 50 Hz; 3,0 kW • chłodzenie wody wewnątrz urządzenia systemem chłodniczym otwartym, zaopatrywanym w bieżącą wodę, woda zimna gospodarcza • przyłącze wody zimnej DN 15 • przyłącze kanalizacyjne DN 40 • ciężar własny do 260 kg • ciężar eksploatacyjny ok. 450 kg • maksymalne obciążenie (osoba w pozycji leżącej) 200kg | szt. | 2
RAZEM