## Arkusz1
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN GÓRNYCH | • Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn górnych, z możliwością dodania kąpieli perełkowej • Korpus wanny wykonany z głęboko ciągnionego, bezszwowego szkła akrylowego, w kolorze pastelowym niebieskim; umocowany na stabilnej podstawie ze stali szlachetnej • Konstrukcja wanny umożliwia pacjentowi masaż wirowy obu rąk jednocześnie, w pozycji siedzącej • 4 specjalne dysze inżektorowe wbudowane w korpus wanny • Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny • Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho • Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa • Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni • Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz • Pobór mocy ok. 1,0 kW • Wydajność agregatu pompowego min.200 do. 250 l/min • Pojemność wanny max. 50 l • Pojemność wanny nominalna. 40 l • Zasilanie wodne - ciepła woda 1/2” (DN 15) - zimna woda 1/2” (DN 15) • Wymiary urządzenia: maksymalnie 650 x 685 x 1050 mm (dł. x szer. x wys.) • Ciężar pustej wanny ok. 60 kg | szt | 1
2 | WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN DOLNYCH | • Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn dolnych pacjenta znajdującego się w pozycji siedzącej, z możliwością dodania kąpieli perełkowej • Materiał korpusu wanny - głęboko ciągnione, bezszwowe szkło akrylowe w kolorze pastelowym niebieskim, z zewnętrznym wzmocnieniem w postaci specjalnego laminatu, • Dwie oddzielne komory dla zabiegów (jedna komora dla jednej kończyny) • W korpusie wanny wbudowane 6 sztuk specjalnych dysz inżektorowych – po 3 dysze w każdej z komór, osobno na 3 ścianach • Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny • Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho • Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa • Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni • Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz • Pobór mocy 1,0 kW • Wydajność agregatu pompowego ok. 250 l/min • Pojemność wanny max. 90 l • Pojemność wanny nominalna. 80 l • Zasilanie wodne - ciepła woda 3/4” (DN 20) - zimna woda 3/4” (DN 20) • Wymiary urządzenia: maksymalnie 1000 x 800 x 680 mm (dł. x szer. x wys.) • Ciężar pustej wanny do 55 kg | szt. | 1
3 | WANNA DO PODWODNEGO MASAŻU AUTOMATYCZNEGO I KĄPIELI PEREŁKOWEJ W SOLANCE | • Materiał korpusu wanny - głęboko ciągnione bezszwowe szkło akrylowe w kolorze pastelowym niebieskim, wzmocniony na zewnątrz specjalnym szklanym laminatem • W pełni automatyczny masaż dyszami wodnymi z możliwością indywidualnego zaprogramowania • Masaż podwodny automatyczny, w co najmniej 14 strefach w 5 grupach, wykonany łącznie przez min.140 dysze • Płynne przejście do kolejnych sekwencji masażu • Specjalne dysze – płaskie nie wystające poza poziom niecki wanny, zapewniające gładkość powierzchni. • Dysze wodne wbudowane w nieckę wanny w okolicach nóg, bioder, rąk, barków i pleców • Możliwość indywidualnego ustawienia czasu zabiegu, siły masażu, stref masażu oraz sekwencji • Wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przed napełnieniem wanny wodą • System pozwalający na użycie powszechnie stosowanych dodatków do kąpieli rozpuszczalnych w wodzie i nie pieniących się, • Kąpiel perełkowa jako niezależny system dyszy powietrznych, może być wykonana jako oddzielny zabieg lub w połączeniu z masażem dyszami wodnymi • Kąpiel perełkowa realizowana przez minimum 50 dyszy powietrznych, wbudowanych w dno wanny, zintegrowanych z wytłoczką wanny nie wystających poza płaszczyznę niecki wanny, zapewniających gładkość powierzchni. • Wbudowany specjalny kompresor powietrzny do zasilania dyszy powietrznych • Pulpit sterowniczy w pełni elektroniczne urządzenie sterujące, wyposażone w mikroprocesory, z ekranem LCD, sterowaniem sensorowym, z wbudowanymi 10 programami, w tym 5 programów z możliwością programowania indywidualnego, • Funkcja automatycznego płukania wanny czystą wodą po każdym zabiegu • Ergonomiczny kształt niecki z wyprofilowanym siedziskiem, kanałami na nogi, miejscem na ramiona, przetłoczenia dla nóg w kształcie dwóch kanałów, z wbudowanymi w ściankach bocznych dyszami wodnymi umożliwiającymi intensywny masaż każdej nogi z dwóch stron. • Podstawa ze stali chromoniklowej z nóżkami dającymi możliwość dostosowania do nierównej powierzchni • Obudowa wanny (kolor biały) • Uchwyty zamontowane wewnątrz wanny na bocznych ściankach • Pneumatyczna podpórka / skrócenie długości wanny • Bateria prysznicowa do wody słodkiej oraz przyłącza sanitarne • Bateria do napełniania wanny solanką oraz specjalne przyłącza do wody solankowej • Wykonanie wszystkich elementów wanny (niecka wanny, armatura i baterie napełniające, pompa wody, orurowanie) z materiałów odpornych na agresywną wodę mineralną - na solankę • Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): .od 2000 x 800 x 720/790 mm do 2100 x 850 x 720/790 mm • Kształt wanny prostokątny, umożliwiający pełne doleganie wanny do ściany • Wysokość krawędzi wanny max. 720mm – umożliwiająca pacjentowi łatwe wejście i wyjście z wanny • Max. pojemność wanny: ok. 250 l, średnie zużycie wody w czasie jednego zabiegu: ok. 200 l. • Poziom hałasu ok 71dB(A) • Zasilanie sieciowe 230/400V (prąd trójfazowy), częstotliwość sieciowa 50 Hz, pobór mocy do 3,4 kW • Zasilanie wodne: ciepła i zimna woda słodka min. 3/4" • Zasilanie solanką: ciepła i zimna solanka min. 3/4" • Spust wanny o śr. ok. 50mm • Pompa o min. ciśnieniu 5,5 bara, zapewniająca odpowiednią intensywność i siłę automatycznego masażu podwodnego, wykonana z tworzywa sztucznego, z rozdzieleniem elektrogalwanicznym pompy i silnika elektrycznego | szt | 2
4 | WANNA DO CZTEROKOMOROWEJ KĄPIELI ZMIENNOCIEPLNEJ | • Urządzenie o zwartej konstrukcji do wykonywania automatycznie sterowanych kąpieli kończyn dolnych i górnych, strumieniami wody o zmiennej temperaturze. • Podwójna wanna do nóg (dwie oddzielne komory dla zabiegów - jedna komora dla jednej kończyny), wykonana ze szkła akrylowego, głęboko ciągnionego, bez szwów, wzmocnionego specjalnym laminatem z włókien szklanych, • Wanna do nóg całkowicie zamknięta obudową wykonaną z białego poliestru, z bocznymi otworami rewizyjnymi, • Dwie nadbudowane wanny do kończyn górnych z głęboko ciągnionego szkła akrylowego bez szwów, z ukośnie wyrobionymi zaokrągleniami w celu wygodnego wkładania ramion, na obrotowych ramionach, • Kolor niecek wanien do nóg i rąk: pastelowy niebieski, • Centralny zawór termostatu DN 15 do równoczesnego ustawienia temperatury w każdej wannie oraz do ochrony przed oparzeniem, • 4 zawory odpływowe DN 32 • Specjalne dysze natryskowe w każdej z wanien • Bateria prysznica DN 15 z wężem i ręcznym natryskiem, • Rury instalacji wewnętrznej wykonane z miedzi i tworzywa sztucznego, • Sterownik mikroprocesorowy do obsługi i kontroli kąpieli z funkcją pamięci • Funkcja wyboru czasu terapii – wybór ilości cykli (maksymalny czas terapii 99 minut, minimalny czas terapii 10 sekund) • Funkcja wyboru czasu działania ciepłej wody, czasu działania zimnej wody • Automatyczne odłączenie awaryjne przy przekroczeniu maksymalnej temperatury • Wskaźnik czasu działania ciepłej wody, czasu działania zimnej wody oraz ilości cykli - łącznego czasu terapii • Zasilanie sieciowe: 230 V, pobór mocy: max. 100VA, częstotliwość sieciowa: 50 Hz • Przyłącze - ciepła woda: 3/4" • Przyłącze - zimna woda: 3/4" • Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): od 950 x 780 x 950 do 1.000 x 800 x 950 mm • Ciężar : ok. 80 kg | szt. | 1
5 | PODGRZEWACZ DO OKŁADÓW | • Aparat tzw. mokry do podgrzewania gotowych, wielorazowych, opakowanych (np. w folię) okładów cieplnych. • Obudowa z ryflowanej blachy ze stali nierdzewnej • Izolacja wewnętrzna zapewniająca zmniejszenie zużycia energii elektrycznej • Zbiornik z gładkiej blachy ze stali nierdzewnej • Wewnętrzny wspornik do okładów • Regulowany elektronicznie termostat, z wyłącznikiem bezpieczeństwa. • Wyłącznik gł. odporny na wilgoć • Wskaźnik temperatury • Wymiary brzegowe: wys. 450 mm; szer. 450 mm, dł. 1020 mm • Wymiary wew.: wys. 315 mm; szer. 385 mm, dł. 885 mm • Pojemność: ok.104 litrów • Wymagana ilość wody: min.16 litrów • Zasilanie: 230 V; 50 Hz • Pobór mocy: 1,8 kW | szt. | 1
6 | WANNA DO KĄPIELI CZTEROKOMOROWYCH GALWANICZNYCH | Podwójna wanna do nóg ze szkła akrylowego, głęboko ciągnionego, bez szwów, wzmocnionego specjalnym laminatem z włókien szklanych • Dwie nadbudowane wanny do kończyn górnych z głęboko ciągnionego szkła akrylowego bez szwów, z ukośnie wyrobionymi zaokrągleniami w celu wygodnego wkładania ramion • Kolor niecek wanien do nóg i rąk: pastelowy niebieski • Jednostka całkowicie zamknięta z obudową wykonaną z białego poliestru, z bocznymi otworami rewizyjnymi • Wmontowane 4 zawory napełniające DN 15 i centralny zawór termostatu DN 15 do równoczesnego ustawienia temperatury w każdej wannie oraz do ochrony przed oparzeniem • Rury odpływowe i przelewowe DN 25 z tworzywa sztucznego do zamykania zaworów spustowych DN 32 • Dwa obrotowe wsporniki z rur do mocowania wanienek dla kończyn górnych, z wewnętrznym odpływem • Bateria prysznica DN 15 z wężem i ręcznym natryskiem • Rury instalacji wewnętrznej wykonane z miedzi i tworzywa sztucznego • Część obsługowa hermetycznie zamknięta • Sterownik z ekranem LCD, z modułem elektronicznym opartym na mikroprocesorach, wskazuje, umożliwia regulacje i nadzoruje wszystkie parametry i funkcje zabiegu oraz czas terapii, włączenie, lub wyłączenie przed upływem czasu zabiegu; zawiera gotowe programy oraz możliwość indywidualnego programowania i zapamiętywania modyfikacji; posiada sygnalizację optyczną i akustyczną wskazań błędów oraz wyłącznik bezpieczeństwa; sterownik zamontowany jest na ruchomym ramieniu na wannie do nóg; poruszanie się po menu przy pomocy praktycznego pokrętła; Kąpiel częściowa elektryczno-wodna: • sterownik umożliwia wybór rodzaju zabiegu, wybór gotowego programu lub trybu indywidualnego programowania, wybór formy przepływu prądu między elektrodami (m.in. wzdłużny, poprzeczny), wybór polaryzacji, wybór typu prądu: prąd galwaniczny lub 7 rodzajów prądów impulsowych, regulację wartości prądu i zmianę polaryzacji • programy zabiegowe do natychmiastowego użycia, możliwość programowania • wskazanie: czasu terapii, napięcia, wartości prądu, formy prądu, polaryzacji, rodzaju prądu • oddzielne gniazdko umożliwiające korzystanie z dodatkowej, ruchomej elektrody • automatyczna kontrola czynności i bezpieczeństwa przy każdym włączeniu i podczas zabiegu • automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu • powolne obniżanie wartości prądu do "0.00", przy przerwaniu zasilania sieciowego • sygnalizacja optyczna i akustyczna przypadków wyłączenia z powodu zakłóceń • elektroniczna blokada uniemożliwiająca, podczas zabiegu, przypadkową zmianę uprzednio zaprogramowanego przebiegu zabiegu i biegunowości elektrod • 8 elektrod ze stali szlachetnej z możliwością zdejmowania do czyszczenia, w każdej wanience po 2 elektrody Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 900x700x850m do. 1.000 x 800 x 950 mm Max. pojemność wanny ok. 140 l Nominalna pojemność wanny ok. 120 l Zasilanie sieciowe: 230 V; 50 Hz Pobór mocy: max. 300VA Kąpiel wodno-elektryczna: - napięcie wyjściowe max. 24 V - prąd wyjściowy max. 300 mA przy 80 Ohm (przy przepływie prądu między elektrodami) max. 24 mA przy kOhm (przy przepływie prądu przez korpus pacjenta) Zasilanie wodne - ciepła woda - zimna woda 3/4” (DN 20) 3/4” (DN 20) Ciężar pustej wanny ok. 80 kg | szt. | 1
7 | LEŻANKA DREWNIANA DO OKŁADÓW BOROWINOWYCH | Drewniana konstrukcję i wygodny materac. Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji leżącej oraz półsiedzącej. • Długość :od180 cm do. 185 cm • Szerokość:od 60 cm do 68 cm • Wysokość:55 cm, 65 cm lub 75 cm • Kąt nachylenia podgłówka: 0 ° do + 55 ° • Długość podgłówka:ok. 75 cm | szt | 2
RAZEM