## Arkusz1
L.P. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja parametrów technicznych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | KONCENTRATOR TLENU | • Kompaktowa obudowa (w formie walizki) • Niskie zużycie energii elektrycznej • Przepływ tlenu płynnie regulowany 0-6l/min, elektroniczny przepływomierz • Komputerowy system samodiagnozujący, zwyświetlacz LCD • Pełna diagnoza za pośrednictwem wbudowanego portu USB. • Klasyfikacja MDD: II A • Napięcie: 230 V 50 HZ • Poziom hałasu: do 36 dB • Zużycie energi: do 355 W • Alarmy: Temperatury, zasilania, przepływu tlenu • Waga: od 18 kg do 20 kg • Wymiary: od.535/203/520 mm do 510/200/500 • Temperatura pracy: +5 d0 +40 stopni Celsjusza • Przepływ: od 0,1 do 6 litrów na minutę Zestaw powinien zawierać: • koncentrator tlenu • nawilżacz • komplet łączników • przedłużacz tlenowy • kaniule donosowe • od 4 do 5 zapasowych filtrów • instrukcję obsługi w języku polskim | szt. | 1
2 | DEFIBRYLATOR | • Defibrylator dwufazowy • Dokładna analiza EKG i wykrywanie ruchów pacjenta • Detekcja kardiostymulatora • Funkcja autotestu • Komunikaty w języku polskim • Dwufazowy asynchroniczny impuls defibrylacyjny • Tryb automatyczny (AED) • Dokładna analiza EKG • Wykrywanie ruchów pacjenta • Detekcja kardiostymulatora • Funkcja autotestu • Spełnienie norm AHA/ERC • Żywotność baterii min. 5 lat • Komendy głosowe w języku polskim | szt. | 1
3 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI | • Zapis 3-kanałowy, 24, 48 godzinny. • Detekcja pików rozrusznika serca. • Zapis danych na karcie. • Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia. • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego. • Możliwość transmisji EKG on-line . • Ocena jakości przygotowania pacjenta. • Rejestracja zdarzeń pacjenta - przycisk EVENT. • Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG. • Zasilanie 2 baterie 1,5V (AA) lub akumulatory. • Wymiary: od 110x75x25 mm do 130 x 96 x 30 mm. Wyposażenie ma zawierać: • Torbę na rejestrator. • Kabel EKG. • Elektrody jednorazowe - 30 szt. • Baterie - 2 szt. | szt. | 1
4 | SSAK ELEKTRYCZNY | zasilanie – 230V/50 Hz; • podciśnienie – 80 kPa; • przepływ ograniczony filtrem – 40L/min; • masa – od 3,5 kg do 4,00 kg; • normy – EN 60601-1; ISO 10079-1; Wyposażenie ma zawierać: • butlę z poliwęglanu 1 L z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem; • regulator i wskaźnik podciśnienia; • dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów; . | szt. | 1
5 | WAGA ELEKTRONICZNA | • Waga osobowa (dwuzakresowa) . • Wzrostomierz - zakres do 2 m. • Miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. • Zasilanie: napięciem sieciowym lub akumulatorowym. • Funkcje: - funkcja autozero - podświetlany wyświetlacz LCD - filtr medianowy - możliwość czasowego wyłączania wagi - pamięć ostatniego wyniku - ustawianie prędkości transmisji • Parametry techniczne: Zakres ważenia 60/150 kg Dokładność 20/50 g Zakres tary 150 kg Wyświetlacz LCD Zasilanie 230V AC, 50Hz Temperatura pracy 0° - +40 °C | szt. | 1
6 | CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY | • Tarcza pomiarowa o dużej średnicy (6 cali), kolor biały • Model na biurko z uchwytem • Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg • Mankiet jest przechowywany za tarczą pomiarową • Zakres pomiaru 0-300mmHg • Dostarczany z mankietem standardowym na rzep dla dorosłych (obwód ramienia poniżej 34 cm), gruszka bez lateksu i spiralne przewody ciśnieniowe. • Ciśnieniomierz aneroidowy • Mankiet dwuprzewodowy | szt. | 3
7 | NEBULIZATOR | Tryb pracy: praca ciągła, • inhalacja i irygacja nosa w jednym ( wydajność nebulizatora: (Na Cl) 0,55ml/min), • wydajność nebulizatora w trybie irygacji: (Na Cl) 5,58ml/min, • rozmiar cząsteczek: (Na Cl) 2,83ym 75% < 5ym, • rozmiar cząsteczek w trybie irygacji: (Na Cl) 58,8µm 94% > 10µm, • pojemność zbiornika na lek: od 10 ml do12ml, • maksymalne ciśnienie: do 2,5 bar, • wymiary: od 260x250x95mm do 280x270x107mm, • zasilanie elektryczne: 230V~/50Hz/150VA, • długość kabla sieciowego: min.1,45 m, • waga od. 1500g do 1600g Zestaw musi zawierać: • kompresor, • kabel sieciowy, • maskę inhalacyjną dla dorosłych, • maskę inhalacyjną dziecięcą, • końcówkę do nosa, • ustnik z zaworem, • przewód powietrza. | szt. | 1
8 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY | • Bezkontaktowy pomiar temperatury za pomocą podczerwieni, . • Funkcja termometru pokojowego (tryb czuwania). • Funkcja skanowania temperatury powierzchni w szerokim zakresie od 0 do 100 °C. • Świetlny wskaźnik prawidłowej odległości w oparciu o oświetlenie punktu pomiarowego (tylko w trybie pomiaru na czole). • Podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt temperatury w ciemności (istotne np. podczas snu dziecka). • Dźwiękowy alarm gorączkowy (37,8 - 42,0 °C). • Pamięć ostatnich pomiarów min. 6. • Odczyt w jednostkach °C lub °F (ustawienie). • Wskaźnik niskiego stanu baterii. | szt. | 2
9 | KARDIOMONITOR | • kardiomonitor z wbudowana drukarką termiczną, • 12,1"kolorowym wyświetlaczem, • w konfiguracji EKG, tętno, częstość oddechów, wysycenie krwi tlenem, puls, • nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi, temperatura. • menu oraz instrukcja w języku polskim • przycisk przełączania ekranu • ekran dużych cyfr oraz 7 EKG, • 480 godzin zapisu, • 24 godziny zapisu krzywej EKG, • alarmy wizualne i dźwiękowe, z możliwością dostosowania granic alarmów, • analiza AR/ST | szt. | 1
10 | KOZETKA LEKARSKA | • Wysokoodporna tapicerka winylowa • Podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo • Wysokość stołu od 52 do 62 cm. • Regulacja ręczna zagłówka, możliwość ułożenia w pozycji leżącej oraz półleżącej. • Długości od 180 do 185 cm. | szt. | 1
11 | WÓZEK POD APARAT EKG | Wózek jezdny pod aparat ekg z wysięgnikiem na kabel pacjenta. Koła gumowe z hamulcem, dolna półka na elektrody klipsowe. Półka pod aparat EKG z rączką ułatwiającą przesuwanie wózka.wysięgnik na kabel pacjenta 2 półki na urządzenia medyczne oraz dodatkowa półka na elektrody i żel EKG. kolor biały Waga od 8 kg do 11 kg Wymiary: wys. od 70 do 90 cm, półka: .30 cm x 23 cm | szt. | 1
12 | WÓZEK INWALIDZKI | • Wózek inwalidzki składany, • Szerokość siedziska od 56 cm do 65 cm • Maksymalna wysokość 96 cm, • Szerokość od 76 cm do 86 cm długość 108 cm, • Głębokość siedziska 45cm, • Oparcie ok.42 cm x 56 cm, • Tylne koła pneumatyczne o średnicy od 60 cm – do 65 cm, • Waga do 23kg, • Nośność do 125 kg, • Blokada kół, • Podpory przeciwwywrotne, • Kieszeń na dokumenty, • Podłokietniki i podnóżki składane i demontowane, • Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości, • Części tapicerowane mocowane na rzepy i demontowane. | szt. | 2
13 | APARAT EKG | • klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi • możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku • baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań • automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta • wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej • ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu • możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz - filtr dolnoprzepustowy (v.07.225): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz - filtr autoadaptacyjny (v.07.225) • detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału • prezentacja na wyświetlaczu do 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci • rejestracja do 12 standardowych odprowadzeń EKG • wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | szt. | 1
14 | STOLIK ZABIEGOWY Z SZUFLADĄ | • Metalowy szkielet lakierowany proszkowo • Dwie wyjmowane, nierdzewne tace • Wysuwana szuflada • Długość :od 70cm do 75 cm • Szerokość: od 40cm do 45,0 cm • Wysokość: od 70 cm 80,0 cm | szt. | 1
15 | KOZETKA DREWNIANA DO EKG | • Długość: od 190 do 200 cm • Szerokość: od 60 do 70 cm • Wysokość: od 70 do 76 cm • Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° • Dopuszczalne obciążenie: do 240 kg • Waga: do 35 kg • Kolor szary | szt. | 1
16 | ŁÓŻKO SZPITALNE ANTYSTATYCZNE | Całkowita długość: od 2000 mm do 2200 mm Całkowita szerokość od 900 mm do 950 mm Wysokość leża: od 470 mm do 500 mm Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców: 70° Dwusegmentowe z materacem Barierki boczne Koła z blokadą jezdną szczyty łóżka chromowane szybkoodejmowane w przypadku reanimacji pacjenta ( bez użycia narzędzi), wypełnione płytą laminowaną | szt. | 1
17 | STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI | • Całkowita szerokość: od 80 do 89 cm • Całkowita długość: do 80 cm • Długość podstawy: od 60 do 71cm • Całkowita wysokość: do 83 cm • Dopuszczalne obciążenie: 120 kg • Kolor jasny szary | szt. | 1
18 | SZAFA NA LEKI | Szafa medyczna - dwa skrzydła drzwi uchylnych,oszklonych, materiał: blacha o gr.do 1mm, przeszklenie drzwi - szyba hartowana, 4 półki wykonanae ze szkła hartowanego - max. udźwig do 25 kg, dzrwi zamykane zamkiem ryglującym. Wysokość: 1800 mm, szerokość od 800. do 900 mm, głębokość od 390 do 420 mm. Kolor biały | szt. | 1
RAZEM